| DATI | RISPOSTA |
| --- | --- |
| Apparecchiatura Sistema per Brachiterapia Radiante |  |
| Produttore |  |
| Modello |  |
| Fornitore |  |
| Anno di inizio produzione |  |
| Data di costruzione della macchina offerta |  |
| Stato di provenienza |  |
| Codice CIVAB |  |
| Codice CND |  |
| PARAMETRI | RISPOSTA |
| Caratteristiche di sicurezza |  |
| L’apparecchio è conforme alla normativa C.E.I 62.5 Norma Europea EN 60601 – 1 attualmente vigente: |  |
| L’apparecchio è conforme alla normativa C.E.I 66.5 Norma Europea EN 61010 – 1 attualmente vigente: |  |
| La conformità indicata ai precedenti punti risulta attestata: - da marcatura CE 2007/47 “dispositivi medici” - da marcatura CE con riferimento ad altra direttiva |  |
| Manuali d’uso in italiano |  |
| CARATTERISTICHE DELLA STRUMENTAZIONE |  |
| AFTERLOADER: Caratteristiche Tecniche - Sorgente: Ir-192; - Canali di trattamento: almeno 20; - Step Sorgente: Step minimo ≤ 2.5 mm; - Verifiche di sicurezza: Check automatico funzionalità del sistema. Sorgente di prova su linea indipendente per verifica connessioni, selezione corretta dei canali e loro pervietà. Rientro automatico della sorgente in caso di mancanza di alimentazione e salvataggio della parte di trattamento già erogato. Sistema meccanico per rientro manuale della sorgente; - Definizione delle modalità operative inerenti la sostituzione della sorgente (da 3 a 4 volte/anno); - Definizione della modalità e tipologia dei controlli in occasione della sostituzione della sorgente. Caratteristiche Migliorative - Predisposizione Co-60; - Step Sorgente: a partire da 1mm; - Sistema di dosimetria integrato; - Barella compatibile con la MR Philips – modello Ingenia 1,5T presente in INT con top scivolabile per il trasporto delle pazienti ginecologiche con applicatore inserito. |  |
| SISTEMI PER QA: Caratteristiche Tecniche - Dosimetria: Cilindro adattatore compatibile con la camera a pozzetto già in uso; - Sistema per verifica posizione sorgente con accuratezza di 0.5 mm. |  |
| TPS BRACHITERAPIA GENERICO: Caratteristiche Tecniche - Stazione di calcolo dedicata, predisposta per TG-186; - Software con licenza dedicata; - Immagini: TC/RM; Compatibilità DICOM RT in ingresso e in uscita; - Fusione immagini: Fusione rigida con TC/RM; - Visualizzazione immagini: piani coplanari e non coplanari con interpolazione per fette intermedie; - Ricostruzione applicatori: libreria; - Contorni: Compatibilità DICOM in ingresso e in uscita; - Ottimizzazione della dose: Algoritmi di ottimizzazione dirette e indiretta; - Calcolo della dose: Algoritmo AAPM-TG43; - Dose: Compatibilità DICOM in ingresso e in uscita; - DVH: Preset impostabili; esportazione dati in formato testo; - Stampa: semplicità/praticità. Caratteristiche Migliorative - Più stazioni di calcolo; - Licenza floating o più licenze; - Immagini: fusione con Med Nucl/US; - Fusione deformabile con TC/RM/US e con Med Nucl; - Riconoscimento automatico applicatori/aghi; - Contorni: ricostruzione su immagini di molteplici piani di riferimento; - Ottimizzazione della dose: ulteriori algoritmi di ottimizzazione indiretta e ottimizzazione basata su BED; - Calcolo della dose: Modelli (TG-186); - Dose: cumulabilità diretta con altre distribuzioni di dose, calcolo EQD2; - Applicazioni speciali: brachiterapia prostata con pianificazione real-time. |  |
| TPS BRACHITERAPIA PROSTATA CON PIANIFICAZIONE REAL-TIME: Caratteristiche Tecniche - Stazione di calcolo dedicata o sistema di calcolo compatibile con TPS generico (compatibilità con ecografo BK presente o sostituzione ecografo e stepper encoder); - Software: licenza dedicata – sistema per real-time planning; - Immagini: TC/RM/US; compatibilità DICOM RT in ingresso e in uscita; - Fusione rigida delle immagini US/TC/RM; - Visualizzazione immagini su piani coplanari e non coplanari con interpolazione per fette intermedie; - Contorni: Compatibilità DICOM RT in ingresso e uscita; - Ottimizzazione della dose: Algoritmi di ottimizzazione diretta e indiretta; - Calcolo della dose: Algoritmo AAPM-TG43 - Dose: Compatibilità DICOM RT in ingresso e in uscita; - DVH: Preset impostabili; esportazione dati in formato testo. Caratteristiche Migliorative - Più stazioni di calcolo; - Licenza floating o più licenze; - Immagini: fusione con Med Nucl; - Fusione rigida o deformabile tra US/TC/RM/Med Nucl; - Riconoscimento automatico applicatori/aghi; - Contorni: ricostruzione su immagini di molteplici piani di riferimento; - Ottimizzazione della dose: ulteriori algoritmi di ottimizzazione indiretta e ottimizzazione basata su BED; - Calcolo della dose: Modelli (TG-186); - Dose: cumulabilità diretta con altre distribuzioni di dose, calcolo EQD2. |  |
| Applicatori: compatibilità o sostituzione Varianti migliorative per applicatori: - box sterilizzazione per tutti gli applicatori dedicati al trattamento della vagina, della cervice e dell’endometrio, offerti o già presenti presso la Fondazione; - sorgenti fittizie MR compatibili per ogni applicatore dedicato al trattamento della vagina e cervice, offerto o già presente presso la Fondazione; - Sistema per appendere al muro i tubi di trasferimento; - Prostata: accessorio per trattamento prostata. |  |
| CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE ED INSTALLAZIONE |  |
| Dimensioni (cm: altXlargXprof) |  |
| Trasportabilità sistema (se si descrivere) |  |
| Alimentazione elettrica (monofase, trifase) |  |
| Potenza elettrica assorbita in stand-by e in funzionamento (kW) |  |
| Necessità di continuità della alimentazione elettrica e presenza in offerta (gruppo di continuità, stabilizzatore, …) |  |
| Classificazione ambiente di installazione (rif.: norma CEI 64-8) |  |
| Peso totale (kg) |  |
| Distribuzione del carico (kg/m2) |  |
| Superficie necessaria all’installazione |  |
| Opere murarie/strutturali necessarie |  |
| Necessità di particolari condizioni ambientali: temperatura, umidità, aerazione o altro |  |
| Necessità di particolari condizioni di installazione/funzionamento: bombole, fluidi o altro (descrivere) |  |
| Protezioni introdotte in caso di mancanza accidentale di alimentazione di rete: riarmo automatico o manuale |  |
| Calore disperso nell’ambiente |  |
| Esigenza di alimentazione stabilizzata entro il |  |
| Esigenza di alimentazione ininterrotta: |  |
| Misure protezionistiche |  |
| Sicurezza Privacy |  |
| (descrizione delle misure minime attuate richieste dal codice della privacy,nelle seguenti aree) |  |
| Rispondenza al D.Lgs 196/2003 |  |
| GARANZIA |  |
| Durata della garanzia |  |
| Manutenzione |  |
| Numero di anni garantiti per la disponibilità dei pezzi di ricambio |  |
| Parti Considerate fuori contratto |  |
| Tempo di consegna ricambi (in contratto) |  |
| Tempo di consegna ricambi fuori contratto dell’accentazione dell’ordine |  |
| Tempo di Intervento su Chiamata |  |
| Tempo di Risoluzione Provvisoria |  |
| Tempo di risoluzione definitiva |  |
| Numero di tecnici con esperienza specifica sull’apparecchiatura (Italia) |  |
| Formazione |  |
| Addestramento del personale medico e tecnico |  |
| Addestramento del personale tecnico incaricato dall'azienda della manutenzione |  |
| Altre Caratteristiche |  |
| Numero delle installazioni in Italia ed Europa |  |
| Indicare le installazioni in ambito regionale (specificare reparto, ospedale, anno vendita) |  |
| Numero di apparecchiature vendute in Italia ed Europa nell'ultimo anno |  |